## GPRs
See "Elekta Profiles Comparison.docx" for a detailed description of this project. | [6 empty] | Gamma criteria: | 2%/1mm
[7 empty] | Threshold: | 10%
Reference | Measurement | Energy | Profile Type | Fld Size (cm) | Depth (cm) | GPR
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 1 | 1.5 | 98%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 1 | 10 | 98%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 1 | 20 | 97.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 2 | 1.5 | 94.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 2 | 5 | 95.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 2 | 10 | 94.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 2 | 20 | 92.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 3 | 1.5 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 3 | 5 | 95.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 3 | 10 | 94.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 3 | 20 | 93.9%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 4 | 1.5 | 96.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 4 | 5 | 94.9%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 4 | 10 | 94.9%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 4 | 20 | 92.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 5 | 1.5 | 97.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 5 | 5 | 98.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 5 | 10 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 5 | 20 | 93.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 1.5 | 97.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 5 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 10 | 92.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 20 | 82.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 15 | 1.5 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 15 | 5 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 15 | 10 | 92.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 15 | 20 | 83.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 20 | 1.5 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 20 | 5 | 93.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 20 | 10 | 87.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 20 | 20 | 77.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 1.5 | 94.9%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 5 | 91.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 10 | 86.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 20 | 76.9%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 40 | 1.5 | 95.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 40 | 5 | 92.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 40 | 10 | 87.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Crossline | 40 | 20 | 81.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 1 | 1.5 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 1 | 10 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 1 | 20 | 97.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 2 | 1.5 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 2 | 5 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 2 | 10 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 2 | 20 | 92.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 3 | 1.5 | 99.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 3 | 5 | 96.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 3 | 10 | 95.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 3 | 20 | 94.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 4 | 1.5 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 4 | 5 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 4 | 10 | 96.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 4 | 20 | 93.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 5 | 1.5 | 98.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 5 | 5 | 98.8%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 5 | 10 | 97.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 5 | 20 | 94.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 1.5 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 5 | 97.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 10 | 94.5%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 20 | 85.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 15 | 1.5 | 98.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 15 | 5 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 15 | 10 | 93.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 15 | 20 | 85.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 20 | 1.5 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 20 | 5 | 94.7%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 20 | 10 | 89.3%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 20 | 20 | 79.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 1.5 | 97%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 5 | 94%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 10 | 88.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 20 | 79.6%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 40 | 1.5 | 97.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 40 | 5 | 93.2%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 40 | 10 | 88.4%
AGL | ELEKTA | 6MV | Inline | 40 | 20 | 82.1%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 1 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 2 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 3 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 4 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 5 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 7 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 15 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 20 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 6MV | PDD | 40 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 1 | 2.1 | 98%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 1 | 5 | 99%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 1 | 10 | 99%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 1 | 20 | 99%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 2 | 2.1 | 99.5%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 2 | 5 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 2 | 10 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 2 | 20 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 3 | 2.1 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 3 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 3 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 3 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 4 | 2.1 | 98.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 4 | 5 | 98.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 4 | 10 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 4 | 20 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 5 | 2.1 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 5 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 5 | 10 | 98.8%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 5 | 20 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 2.1 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 5 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 10 | 96.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 20 | 91.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 15 | 2.1 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 15 | 5 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 15 | 10 | 96.9%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 15 | 20 | 90%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 20 | 2.1 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 20 | 5 | 96.8%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 20 | 10 | 93.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 20 | 20 | 83.4%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 2.1 | 95.4%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 5 | 94.5%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 10 | 90%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 20 | 83.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 40 | 2.1 | 93.8%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 40 | 5 | 93.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 40 | 10 | 89.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Crossline | 40 | 20 | 84.6%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 1 | 2.1 | 99%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 1 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 1 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 1 | 20 | 99%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 2 | 2.1 | 99.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 2 | 5 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 2 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 2 | 20 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 3 | 2.1 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 3 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 3 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 3 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 4 | 2.1 | 99.6%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 4 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 4 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 4 | 20 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 5 | 2.1 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 5 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 5 | 10 | 98.8%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 5 | 20 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 2.1 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 5 | 99.1%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 10 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 20 | 91.9%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 15 | 2.1 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 15 | 5 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 15 | 10 | 97.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 15 | 20 | 91.5%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 20 | 2.1 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 20 | 5 | 97.3%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 20 | 10 | 94.4%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 20 | 20 | 87.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 2.1 | 96.5%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 5 | 95.5%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 10 | 91.9%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 20 | 85%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 40 | 2.1 | 95%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 40 | 5 | 94.4%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 40 | 10 | 90.8%
AGL | ELEKTA | 10MV | Inline | 40 | 20 | 85.7%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 1 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 2 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 3 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 4 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 5 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 7 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 15 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 20 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 10MV | PDD | 40 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 1 | 3.3 | 95.2%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 1 | 5 | 88.8%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 1 | 10 | 89.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 1 | 20 | 87.1%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 2 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 2 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 2 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 2 | 20 | 98.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 3 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 3 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 3 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 3 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 5 | 3.3 | 97.8%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 5 | 5 | 98.9%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 5 | 10 | 98.6%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 5 | 20 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 15 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 15 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 15 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 20 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 20 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 20 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 20 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 10 | 95.7%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 20 | 79.1%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 40 | 3.3 | 96.1%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 40 | 5 | 98.2%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 40 | 10 | 92.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Crossline | 40 | 20 | 97.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 1 | 3.3 | 94.1%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 1 | 5 | 96.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 1 | 10 | 94%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 1 | 20 | 90.6%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 2 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 2 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 2 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 2 | 20 | 98.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 3 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 3 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 3 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 3 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 5 | 3.3 | 97.8%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 5 | 5 | 98.9%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 5 | 10 | 98.9%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 5 | 20 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 1.5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 20 | 97.5%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 15 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 15 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 15 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 15 | 20 | 99.2%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 20 | 3.3 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 20 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 20 | 10 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 20 | 20 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 3.3 | 99.4%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 5 | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 10 | 95%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 20 | 84.7%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 40 | 3.3 | 98.1%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 40 | 5 | 99%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 40 | 10 | 96.7%
AGL | ELEKTA | 18MV | Inline | 40 | 20 | 96.6%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 1 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 2 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 3 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 4 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 5 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 7 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 15 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 20 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
AGL | ELEKTA | 18MV | PDD | 40 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 1.5 | 93.4%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 10 | 93%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 1.5 | 95%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 10 | 95.2%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 1.5 | 97.8%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 10 | 98.5%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 1.5 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 10 | 99.5%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 6MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 2.1 | 85.1%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 10 | 86.1%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 2.1 | 92.3%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 10 | 93.1%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 2.1 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 10 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 2.1 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 10 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 10MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 3.3 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 10 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 3.3 | 82.8%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 10 | 86.6%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 3.3 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 10 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 3.3 | 99.4%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 10 | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E1 Water Tank | ELEKTA | 18MV | PDD | 30 | #N/A | 91.8%
E1 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Crossline | 10 | 1.5 | 98.1%
E1 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Crossline | 10 | 10 | 97.7%
E1 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Inline | 10 | 1.5 | 100%
E1 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Inline | 10 | 10 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 1.5 | 94.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 10 | 10 | 91.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 1.5 | 57%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Crossline | 30 | 10 | 50%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 1.5 | 95%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 10 | 10 | 95.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 1.5 | 57.7%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | Inline | 30 | 10 | 60.4%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 6MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 2.1 | 92.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 10 | 10 | 95%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 2.1 | 92.7%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Crossline | 30 | 10 | 92.9%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 2.1 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 10 | 10 | 99.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 2.1 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | Inline | 30 | 10 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 10MV | PDD | 30 | #N/A | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 3.3 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 10 | 10 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 3.3 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Crossline | 30 | 10 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 3.3 | 94.5%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 10 | 10 | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 3.3 | 97.2%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | Inline | 30 | 10 | 98.6%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | PDD | 10 | #N/A | 100%
E2 Water Tank | ELEKTA | 18MV | PDD | 30 | #N/A | 94.1%
E2 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Crossline | 10 | 1.5 | 100%
E2 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Crossline | 10 | 10 | 96%
E2 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Inline | 10 | 1.5 | 88.3%
E2 Water Tank | SBRT 6MV | 6MV | Inline | 10 | 10 | 98.9%
Average | [5 empty] | 95.93%